THV-50M

自动转塔维氏硬度计

THV-50M Micro Vickers Hardness Tester

使用说明书

Instruction

目    次

一  简介·········································2

二  主要技术参数·································2

三  仪器的安装和调试·····························3

1 硬度计工作条件

- 2 拆箱和安装

- 3砝码组的安装

4 操作面板及功能介绍

5 硬度计的使用

6 硬度计的调整和注意事项

四  附件（装箱单）·······························12

五  特殊附件·····································12

一  简介：

HV-50Z自动转塔维氏硬度计是光机电一体化的高新技术产品，它具有在测试时压头与物镜自动切换，测试点自动定位精确。该机器造型新颖，有良好的可靠性，可操作性和直观性，是采用精密机械技术和光电技术的新型维氏和努普硬度测试仪器。

该机采用计算机软件编程，光学测量系统。通过软键输入，可选择维氏和努氏硬度的测量、能调节测量光源的强弱，能选择保荷时间，在LCD显示屏上能显示试验方法、试验力，通过面板输入测量压痕对角线长度、屏幕直接读出硬度值，简便了查表的繁琐。使用方便，测量精度高。

硬度计适用于测定微小、薄形、表面渗镀层试件的维氏硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬材料的努普硬度。是科研机构、企业及质检部门进行研究和检测的理想的硬度测试仪器。

2  执行标准GB/T4340.1、  GB/T4340.2、  JJG335

二、主要技术参数

试验力：                        1.0Kgf(9.8N)、5.0Kgf(49N) 、

10Kgf(98N) 、20Kgf(196N)、

30Kgf(294N)、50Kgf(490N)

硬度测试范围：                  8HV~2900HV

试验力施加方法：                 自动加卸试验力

测量显微镜放大倍率：             100×

试验力保荷时间：                 0～60s（每秒为一单位，任意键入）

最小检测单位：                    1μm

试件最大高度：                    160mm

压头中心到外壁距离：                  135mm

主机重量：                            约40Kg

电源：                                AC220V/50Hz

外型尺寸：（长×宽×高）              (520×190×650)mm 
三  仪器的安装和调试

1. 硬度计的工作条件

a) 在室温10~35℃的范围内； b) 在稳固的基础上水平安装； c) 在无震动的环境中；d) 周围无腐蚀性介质； e) 室内相对湿度不大于65%。

2.  拆箱和安装

2.1 拆去外包装箱，抬起移开箱体，取出附件箱。

2.2 抬高底板，用扳手将底板下的2只M10螺栓旋出，硬度计与底板脱离，提出硬度计。

2.3把硬度计放在稳固的工作台上，同时在工作台适当位置开孔（图1），使螺杆正常工作。

2.4从附件箱中取出调节螺钉（1）旋在主体底部（图2），并调至水平。

2.5转动旋轮（2）使螺杆（3）往下能顺利通过专用工作台所开的孔，工作台开孔具体尺寸为：

(图1)

- （图2）

- 1.调节螺钉  2.旋轮  3.螺杆  4.试台  5.压头  6.目镜  7.眼罩  8.上盖  9.摄像盖板  10.后盖板  11.变荷手轮  12.电源开关  14.灯源  15灯源调节螺钉16左鼓轮

- 17.右鼓轮  18转塔  19. 20х物镜  20面板

2.6打开上盖（8），取下缚在杠杆上的所有纱带，然后盖上上盖。

2.7从附件箱里取出试台（4），放在螺杆（3）的孔内。将目镜（6）的一端插在目镜管孔内，并插到底。

3  砝码组的安装（图3）

3.1打开后盖（10），把缚在吊杆（22）与叉架（23）之间的纱带拆下，将附件箱里的砝码取出，擦净。变荷手轮（11）转到1kgf（9.8N）位置，使叉架（11）处于水平。

3.2分别把砝码1（27）、砝码2（26）、砝码3（25）、砝码4（24）放在托盘（28）上，砝码两边的圆柱销放在叉架（23）凹槽内，然后将变荷手轮（11）转到50kgf，此时砝码全部悬空，但不得碰叉架（23）内壁。再反转变荷手轮（11）到1kgf观察砝码上两边圆柱销是否安放在叉架（23）的凹槽内，放好后装上后盖（10）

(图3)

操作面板功能介绍(图4)

（图4）

换算----------可对HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T进行硬度换算

标尺----------HV、HK的选择

返回-----------返回到前一界面

清零----------数字键按错清零

确认----------测量好按数字键确定

启动----------开始加载荷

D+、D- -------保荷时间的选择

L+、L-------灯亮度的选择

←、→ -------转塔转动

5   硬度计的使用

5.1插上电源，打开电源开关(12)。屏幕上出现界面(图4)，压头转到前方，这时可以修改数据。

比如：硬度标尺（HV、HK）选择、硬度换算选择，保荷时间选择、灯光亮暗选择,按键可达到要求。

5.2转动手轮(11)，使试验力符合选择要求，手轮（11）的力值和屏幕上显示的力值是

一致的。旋动手轮（11）时，应小心缓慢地进行。在旋转到最大力值50kgf时，转动位置已经到底，不能继续朝前转，应反向转动；转到最小力值1kgf时也应反向转动。

5.3 10s是最常用的试验力保持时间，也可根据需要按键“D+”或“D-”，每按一次变化1秒，“D+”为加，“D-”为减。

5.4 如视场光源太暗或太亮，可按键L＋或L－。

5.5.将标准试块或试件放在试台（4）上，转动旋轮(2)使试台上升，当试件离压头下端0.5～1mm时，按“←”键，转塔(18)转动，10х物镜(19)转到前方位置，此时光路系统总放大倍率为100х,靠近目镜（6）观察。在目镜（6）的视场内出现明亮光斑，说明聚焦面即将到来，此时应缓慢微量上升试台，直至目镜中观察到试样表面清晰成像，这时聚焦过程完成。

注：当测试不规则的试件时，操作时要小心、防止压头碰击试件而损坏压头。

5.7 按“启动”键，压头自动转到前方，此时加试验力(电机启动)，同时屏幕上出现

LOAD表示加试验力；DWELL表示保持试验力,“10、9、8、……0”秒倒计时；UNLOAD

表示卸除试验力，加卸试验力结束，压头退回，10х物镜转到前方，屏幕到测量界面（图5）。

（图5）

注：电机在工作状态时切不可再去移动试件，必须等待这次加卸荷结束后方可移动，否则会损坏仪器。

5.8在测微目镜（6）的视场内可看到压痕，如果压痕不太清楚，可缓慢转动旋轮（2），上下移动试台（4）将其调到最清楚。如果目镜内的两根刻线较模糊时，可调节眼罩（7）使之最清晰，这以每个人的视力所定。

5.9 测量压痕对角线方法如下：

d—压痕对角线长度(um)

n—目镜（6）右鼓轮（16）的格数(1圈100格)

l—右鼓轮每格最小分度值(0.5un)

d=n×l

在测量压痕对角线时，先转动目镜左鼓轮，这时两刻线同时移动，先用左边刻线对准左边压痕的顶点；然后转动右鼓轮，使另一条刻线对准右边的顶点。（图6）。

（图6）

例:在10kgf试验力下测量压痕的对角线长度：

测得n=209格 (209um)

将209按数字键输入，在屏幕上出现d1：209，按”确认”键；

屏幕上出现d2:0

将测微目镜(6)转90°测量另一条压痕的对角线：

n=211格.

将211按数字键输入，出现d2：211，按确认键，就可在屏幕上出现维氏硬度值421HV。

如果要对压痕重新测量一次，则再按“确认键”，屏幕上又出现d1:0，此时重新测量即可。

如数字按错，则按“清零键”，再重新按“数字键”。

6   硬度计的调整和注意事项

6.1 在使用本仪器前应仔细阅读使用说明书，详细了解仪器操作步骤及使用注意事项，避免由于使用不当而造成仪器损坏或发生人身安全事故。

6.2 仪器电器元件、开关、插座安装位置严禁自行拆装，如果擅自拆装将可能出错而

引发事故

6.3 本仪器试验力正在加载或试验力未卸除的情况下，严禁移动试件，否则会造成仪

器损坏。

6.4 仪器在测量状态下，请不要施加试验力，如不小心按“启动”键，这时不能去动仪器的其它东西，只有等待试验力施加完毕后，才能可去动。

6.5 金刚石压头

1) 压头(1)和压头轴是仪器非常重要的部分，因此在操作时要十分小心不能触及压头。

2) 为了保证测试精度，压头应保证清洁，当沾上了油污或灰尘时可用脱脂绵沾上酒精（工业用）或乙醚，在压头顶尖处小心轻擦干净。

6.6目镜

1) 由于各人的视差，观察目镜视场内的刻线可能模糊，因此观察者换人时，应先微量转动目镜上的眼罩（7），使观察到视场内的刻线清晰。

2) 目镜(6)插在目镜管内，要注意目镜应插到底，不能留有间隙，否则会影响到测量的准确性，当测量压痕对角线时，须测量其顶点，然后转90°再测量另一对顶点。

3) 目镜的零位在出厂时已调好，如长期使用可能会有微量误差，因此应定期

校准零位，如出现误差时应进行调整， 调整方法:先对准目镜内的两刻线(两刻线无限接近，处于有无光隙的临界状态)，稍微松开右鼓轮上的三个止紧螺钉，将右鼓轮的零位也对好，则目镜内的零位与右鼓轮的零位同时对好(图7)

（图7）

6.7 试样

1) 试样表面必需清洁，如果表面沾有油脂和污物，则会影响测量准确性。在清洁试样时，可用酒精或乙醚抹擦。

6.8努普硬度的测定：9.8N（1kgf）以下的力可以进行维氏和努氏的切换。

1）换压头

用螺丝刀将压头（5）的固定螺钉旋松，取下压头，换上努普压头。装的时候认好方向，压头的红点朝前，应使长棱线与试台平行。在装上努普压头后可能要调整一下中心。

2）硬度测定

硬度测定方法与维氏基本相同，而努普硬度只需测定长的对角线即可，然后按数字键确认，HK硬度值就可在显示屏上显示。

6.9经验参考

在测量维氏硬度时，只要试件条件允许，尽量使用大试验力，测量相对比较准确。一般是硬材料用较大的试验力；软材料用较小的试验力。按照我们的习惯，压痕对角线长度在400um左右时测量最方便，但也要考虑材料的厚度。

参考：材料厚度≥1.5×压痕对角线长度

比如：材料厚度=0.3mm，则压痕对角线长度不能大于0.2mm。

这就满足：0.3≥1.5×0.2。

四   附件（装箱单）

1 主机（包括维氏压头1只，10×物镜1只）

2 件箱

| 序号 | 名称（规格） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砝码 | 4只 |
| 2 | 大、中、“V”型试台 | 各1只 |
| 3 | 调节螺钉 | 4只 |
| 4 | 10×测微目镜 | 1只 |
| 5 | 维氏硬度块 | 2块 |
| 6 | 备用保险丝(2A) | 2只 |
| 7 | 电源线 | 1根 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 产品使用说明书 | 1份 |
| 11 | 水平仪 | 1只 |

五   特殊附件

特殊附件根据用户需求配给定制的，我厂协助解决技术上的问题，其价格另与销售科洽谈。

- 努氏压头:配制努氏压头后，可对一些高硬度的材料进行测试。

- 可提供16×测微目镜，总放大倍率为160×(16××10)。

- 可配备6.8英寸液晶显示屏，所测压痕在显示屏上显示并对其进行测量。

- 可配备图象采集装置，将压痕清晰地显示在电脑屏幕上进行自动。

5. 提供X-Y十字试台、薄片夹持台、细丝夹持台及平口夹持台。