THV-50MD型

自动转塔数显维氏硬度计

THV-50MD Digital Vickers Hardness Tester

使用说明书

Instruction

目    次

一  简介·········································2

二  主要技术参数·································2

三  仪器的安装和调试·····························3

1 硬度计工作条件

- 2 拆箱和安装

- 3.砝码组的安装

4 操作面板及功能介绍

5 硬度计的使用

6 硬度计的调整和注意事项

四  附件（装箱单）·······························13

五  特殊附件······································13

一、简介：

1    该型自动转塔数显显微硬度计是光机电一体化的高新技术产品，它具有在测试时压头与物镜自动切换，测试点自动定位精确。该硬度计造型新颖，具有良好的可靠性，可操作性和直观性。该机采用计算机软件编程，高倍率光学测量系统，光电传感等技术，通过软键输入，能调节测量光源的强弱，选择测试方法与硬度对照，在LCD大屏幕显示屏上能显示试验方法、试验力，测量压痕长度、硬度值、试验力保持时间，测量次数，测试结果可自动储存、处理、打印。备有RS-232接口，可与计算机联机。本机特点是硬度值性能稳定、准确。硬度值的误差可通过按键输入进行修正，使硬度值更精确地符合测试要求。

硬度计适用于测定微小、薄形、表面渗镀层试件的显微硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬材料的努普硬度。是科研机构、企业及质检部门进行研究和检测的理想硬度测试仪器

2  执行标准GB/T4340.1、  GB/T4340.2、  JJG335

二、主要技术参数

试验力：                              1.0Kgf(9.8N)、5.0Kgf(29.4N)

10.0Kgf(49N) 、20Kgf(98N)、

30Kgf(19.6N)、50Kgf(294N)

硬度测试范围：                        8HV~2900HV

试验力施加方法：                      自动加卸试验力

测量显微镜放大倍率：                  100×

试验力保荷时间：                      0～60s（每秒为一单位，任意键入）

最小检测单位：                        0.125μm

试件最大高度：                        160mm

压头中心到外壁距离：                  135mm

主机重量：                            约40Kg

电源：                                AC220V/50Hz

外型尺寸：（长×宽×高）              (520×190×650)mm

三、仪器的安装和调整

1. 硬度计的工作条件

a) 在室温10~35℃的范围内；

b) 在稳固的基础上水平安装；

c) 在无震动的环境中；

d) 周围无腐蚀性介质；

e) 室内相对湿度不大于65%。

2.  拆箱和安装

2.1 拆去外包装箱，抬起移开箱体，取出附件箱。

2.2 抬高底板，用扳手将底板下的2只M10螺栓旋出，硬度计与底板脱离，提出硬度

计（注意安全）。

2.3把硬度计放在稳固的工作台上，同时在工作台适当位置开孔（图1），使螺杆正常工作。

2.4从附件箱中取出调节螺钉（1）旋在主体底部（图2），并调至水平；

2.5转动旋轮（2）使螺杆（3）往下能顺利通过专用工作台所开的孔，孔的具体尺寸为：

- (图1)

- (图2)

- 1.调节螺钉  2.旋轮  3.螺杆（保护套）  4.试台  5.压头  6.测微目镜  7.眼罩

- 8.上盖  9.摄像盖板  10.后盖板  11.圆插座  12.左鼓轮  13.灯源  14.10×物镜

- 15.电源开关  16.测量按钮  17.右鼓轮  18.转塔 19.40×物镜  20.变荷手轮

- 21.操作面板

2.6打开上盖（8），取下缚在杠杆上的所有纱带，然后盖上上盖。

2.7从附件箱里取出试台（4），放在螺杆（3）的孔内。将目镜（6）的一端插在目镜管孔内，并插到底，目镜电线插头插在圆插座（11）中。

3  砝码组的安装（图3）

3.1打开后盖（10），把缚在吊杆（22）与叉架（23）之间的纱带拆下，将附件箱里的砝码取出，擦净。变荷手轮（20）转到1kgf位置，使叉架（23）处于水平。

3.2分别把砝码1（27）、砝码2（26）、砝码3（25）、砝码4（24）顺序放在四个叉架（23）上，然后将变荷手轮（20）转到30kgf，此时砝码全部悬空，但不得碰叉架（23）内壁。再反转变荷手轮（20）到1kgf观察砝码上两边圆柱销是否安放在叉架（23）的凹槽内，放好后装上后盖（10）。

(图3)

4 操作面板及菜单介绍：

4.1接上电源，开启电源开关(15)主屏幕亮，出现操作界面（图4）。

（图4）

“打印”键----测试数据的打印

“显示”键----可显示四十次测试数据。再按”OK”键返回到操作界面

“启动”键----电机启动，加卸试验力

“删除”键----删除当前测试数据，每按一次，NO数字减少一次

“清零”键----测试时对d1、d2清零

“+”或“—”键----对视场光源的亮暗调节及数字加减

“←”或“→”键----转塔转动及移动光标

“选择”键----对界面进行修改，如按“选择”键，出现以下界面（图5）。

（图5）

光标在“测量标尺”上，如按 “OK”键，出现以下菜单（图6）

（图6）

按“←”或“→”方向键（移动光标）对所需要求的试验力进行选择，选择后按“OK键”， 就是新的操作界面。

4.2如再按“选择”键出现图（5）菜单，移动光标到“换算标尺”上，按“OK”键，又出现以下菜单图（7）。

（图7）

移动光标对所需要求的硬度换算进行选择，选择后按“OK键”， 屏幕0.0HV10的下方就有换算标尺HRA。

4.3如要保荷时间选择、年月日修改，操作方法同上，按“＋”“－”键增加或减少。

4.4保荷时间最长用的是10S（一般黑色金属10S，有色金属30S）。

5  硬度计的使用

5.1 打开电源，显示屏亮，转搭（18）自动转动，压头到前方位置。

5.2转动变荷手轮(20)，使试验力符合选择要求。旋动变荷手轮（20）时，应小心缓慢地进行。在旋转到最大力值50kgf时，转动位置已经到底，不能继续朝前转，应反向转动；转到最小力值1kgf时也应反向转动。

5.3可对屏幕上的要求进行设置，选择确认后，按OK键确定。

5.4将标准试块或试件放在试台（4）上，转动旋轮(2)使试台上升，当试件离压头下端0.5～1mm时，按“←”键，物镜(19)转到前方位置，此时光路系统总放大倍率为100х，靠近测微目镜（6）观察。在测微目镜（6）的视场内出现明亮光斑，说明聚焦面即将到来，此时应缓慢微量上升试台，直至测微目镜中观察到试样表面清晰，这时聚焦过程完成。

注：当测试不规则的试件时，操作时要小心、防止压头碰击试件而损坏压头。

5.5按“启动”键 ，压头自动转到前方，此时加试验力(电机启动)，同时屏幕上出现“正在加荷”表示加试验力；“保荷延时”表示保持试验力,“10、9、8、……0秒倒计时；“正在卸荷”表示卸除试验力，加卸试验力结束，压头自动退回，物镜(19)到前方，屏幕回到操作界面。

注：电机在工作状态时切不可再去移动试件，必须等待这次加卸荷结束后方可移动，否则会损坏仪器。

5.6在测微目镜（6）的视场内可看到压痕，这时就可在测微目镜（6）中测量压痕对角线长度，如果压痕不太清楚，可缓慢转动旋轮（2），上下移动试台（4）将其调到最清楚。如果测微目镜内的两根刻线较模糊时，可调节眼罩（7）使之最清晰，这以每个人的视力所定。

5.7转动右鼓轮（17），移动目镜中的刻线，使两刻线逐步靠拢，当刻线内侧无限接

近时(刻线内侧之间处于无光隙的临界状态，但两刻线决不能重叠)，按“清零”键，这时主屏幕上的d1：0000数值为零(图8)，即为术语中的零位。这时就可在测微目镜中测量压痕对角线长度。

(图8)

5.8转动右鼓轮（17）使两刻线分开，然后转动左鼓轮（12），这时两刻线同时移动，并使左刻线的内侧对准左边压痕的顶点使之相切；然后转动右鼓轮，右刻线内侧对准右边的顶点相切（图9）。

（图9）

测量好后按测量按钮（16），对角线长度d1的测量完成；转动测微目镜（6）90°。 以上述的方法测量对角线长度d2，按测量按钮（16），这时屏幕显示本次测量的硬度示值和所转换的硬度示值，如果认为测量有误差，可重复上述程序再次测量。

5.9第一次试验结束，按照规程要求，第一点测试不计数，所以第二次测试的硬度值作为记入测量次数中的第一次，此时主屏幕显示“测量次数”为NO：01。

5.10在当前几次测试后，其测试结果已经储存在仪器内，最多可储存40次。如你需要看一下前几次的测量数据，则按“显示”键，屏幕即可显示出数据和统计结果。

储存显示符号：

No.    次数           D（mm）压痕直径的平均值

MIN.  最小值          AV.  平均值        MAX.  最大值        R.  误差

按“OK键”，仪器回复工作状态。

5.11如要打印则按“打印”键。

6  硬度示值调整

硬度计的示值精度已在出厂前校准，若因运输过程中造成的误差或根据用户的不同要求，硬度值可通过软件输入进行修正，方法是：先关机，然后按住“选择”键打开电源，主屏幕出现数字如0.111，如硬度值偏高，则按“+”键，使数字增大，硬度值降低；使数字减小，硬度值升高。每按一次，硬度值变化15HV左右。修正好之后按“OK”， 仪器回复到工作状态

7  硬度计的调整和注意事项

7.1 在使用本仪器前应仔细阅读使用说明书，详细了解仪器操作步骤及使用注意事项，避免由于使用不当而造成仪器损坏。

7.2 仪器电器元件、开关、插座安装位置严禁自行拆装，如果擅自拆装将可能出错而引发安全事故。

7.3 本仪器试验力在加载或试验力未卸除的情况下，严禁移动试件，否则会造成仪器损坏。只能等试验力卸除后屏幕回到操作界面时，才能移动试件。

7.4 金刚石压头（5）

1) 压头和压头轴是仪器非常重要的部分，因此在操作时要十分小心不能触及压头。

2) 为了保证测试精度，压头应保证清洁，当沾上了油污或灰尘时可用脱脂绵沾上酒精（工业用）或乙醚，在压头顶尖处小心轻擦干净。

7.5 测微目镜（6）

1)由于各人眼睛的视差，观察目镜视场内的刻线可能模糊，因此观察者换人时，应先微量转动目镜上的眼罩(7)，使观察到视场内的刻线清晰。

2)测微目镜（6）插在目镜管内，要注意应插到底，不能留有间隙，否则会影响到测量的准确度，当测量压痕对角线时，须测量其顶点，然后转90°再测量另一对顶点。

7.6 试样

1)试样表面必需清洁，如果表面沾有油脂和污物，则会影响测量准确性。在清洁试样时，可用酒精或乙醚抹擦。

7.7努普硬度的测定：1kgf（9.8N）以下的力可以进行维氏和努氏的切换。

1）换压头

用螺丝刀将压头（5）的固定螺钉旋松，取下压头，换上努普压头。装的时候认好方向，压头的红点朝前，应使长棱线与试台平行。在装上努普压头后可能要调整一下中心。

2）硬度测定

硬度测定方法与维氏基本相同，而努普硬度只需测定长的对角线即可，然后按测量按钮确认，HK硬度值就可在显示屏上显示。

7.8经验参考

在测量维氏硬度时，只要试件条件允许，尽量使用大试验力，测量相对比较准确。一般是硬材料用较大的试验力；软材料用较小的试验力。

按照我们的习惯，压痕对角线长度在400um左右时测量最方便，但也要考虑材料的厚度。

参考：材料厚度≥1.5×压痕对角线长度

比如：材料厚度=0.3mm，则压痕对角线长度不能大于0.2mm。

这就满足：0.3≥1.5×0.2。

四  附件（装箱单）

1 主机（包括显微维氏压头一只，10×物镜一只）

2 件箱

| 序号 | 名称（规格） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砝码 | 4只 |
| 2 | 大、中、“V”型试台 | 各1只 |
| 3 | 调节螺钉 | 4只 |
| 4 | 10×测微目镜 | 1只 |
| 5 | 维氏硬度块 | 2块 |
| 6 | 备用保险丝(2A) | 2只 |
| 7 | 电源线 | 1根 |
| 8 | 打印机纸 | 1份 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |
| 10 | 产品使用说明书 | 1份 |
| 11 | 水平仪 | 1只 |

五 特殊附件

特殊附件根据用户需求配给定制的，我厂协助解决技术上的问题，其价格另与销售科洽谈。

- 努氏压头:配制努氏压头后，可对一些高硬度的材料进行测试。

- 可提供16×测微目镜，总放大倍率为160×(16××10)。

- 可配备6.8英寸液晶显示屏，所测压痕在显示屏上显示并对其进行测量。

- 可配备图象采集装置，将压痕清晰地显示在电脑屏幕上进行自动或手动测量。

5. 提供X-Y十字试台、薄片夹持台、细丝夹持台及平口夹持台。