THSB-800M-AZF

全自动石膏硬度计

Auto Hardness Tester for Gypsum Plasters

使用说明书

Instruction

目    次

一 简介··············································2

二 硬度计的技术参数··································2

三 硬度计的安装······································2

四 硬度计的正确使用··································5

五 附件（装箱单）···································· 6

一 简介

- THSB-800M-AZF全自动石膏硬度计专用于建筑石膏的硬度的测定；

- 本机高度自动化，一键即得；

- 采用高精度力值传感器和位移传感器技术设计而成，在硬度计领域中有诸多创新与突破；

2  本机的测试方法是用10mm球压头，通过力值传感器和位移传感器的控制，采用测深法直接获得硬度值（H）；

3  本机操作简单，一键就可获得测试结果，因此无需专门培训即可实现高效、无障碍操作；

4   本机可单机使用，也可由电脑控制整个测试过程；

3  　执行标准： GB/T　17669.3-1999建筑石膏 力学性能的测定和ISO 3051

二 主要参数

1  10mm硬质合金球压头

2  电源电压：AC220V±5%，50~60Hz

3  被测试件允许最大高度：175mm

4  压头中心到机身距离：160mm

5  硬度计外形尺寸（长×宽×高）500×220×650（mm）

6  仪器重量约：60kg

三 硬度计的安装

1  硬度计的工作条件

1.1 在室温摄氏10~30度范围内；

1.2 室内的相对湿度不大于65%；

1.3 在无震动的环境中，周围无腐蚀性介质。

2   硬度计拆箱

2.1拆去外包装箱，抬起移开箱体，取出附件箱。

2.2抬高底板，用扳手将底板下的2只M10螺栓旋出，硬度计与底板脱离，提

出硬度计（注意安全）。

2.3拆箱后的硬度计水平安放在稳固的工作台上，其水平度不超过1mm/m。同

时在工作台适当位置开孔（图1），使螺杆（8）能正常工作。

( 图1 )

3  硬度计安放

硬度计放置妥当后，打开上盖。将机体内扣住接长杆的固定长杆用砂带解去（图2），然后盖好上盖，防止灰尘入内。

( 图2 )

( 图3 )

1上盖  2后盖  3显示屏  4压头止紧螺钉  5压头  6压头保护套  7试台

8（螺杆）保护套  9旋轮  10电源开关  11打印机  12 RS-232插口

( 图4 )

四　使用

- 从附件箱内取出试台（7）（见图３），将轴安放在螺杆（8）的孔内，被测试件应稳定地放在试台上。

- 旋转旋轮（9）使试台上升，当试件离压头0.5～1mm时停止上升。

- 按“OK”键仪器自动加力至200N，保荷时间为15秒;然后卸力，再保持15秒显示硬度值（H），仪器自动退出，整个测试过程全部完成，操作非常简单。

注意：

上升试台，当试件离压头大于1mm，按“OK”键自动加力时，因压头离试件距离过大，压头无法加载试验力，7秒钟后会发出“嘟……”叫鸣声，仪器自动退出还原。

此时应该再上升试台直到距离小于1mm，然后按“OK”键测试。

- 软件操作说明请见《THP 软件操作说明书》。

五 附件（装箱单）

| 序号 | 名称（规格） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直径10mm硬质合金球压头 | 2只 |
| 2 | 直径10mm硬质合金钢球 | 10只 |
| 3 | 大平试台、中平试台、高平试台、 | 共3只 |
| 4 | 保险丝 2A | 2根 |
| 5 | 电源线 | 1根 |
| 6 | 防尘塑料罩 | 1只 |
| 7 | 产品合格证书 | 1份 |
| 8 | 打印机纸 | 1份 |
| 9 | 产品使用说明书 | 1本 |